## 需招标清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 证书要求 | 技术要求 | 相关科室 | 备注
1 | 除颤仪 | BeneHeart D3等 | 34 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《心脏除颤器校准规范JJF1149》 3.校准参数：释放能量、电压、心率、心电显示扫描速度等 4.提供下现场服务 | 护理部
2 | 输液泵 | SK-901EX等 | 94 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用注射泵和输液泵检测仪 JJG 1098-2014》 3.校准参数：流量、阻塞压力等 4.提供下现场服务 | 护理部 | 单通道
3 | 注射泵 | BeneFusino SP3DEx等 | 177 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用注射泵和输液泵检测仪 JJG 1098-2014》 3.校准参数：流量、阻塞压力等 4.提供下现场服务 | 护理部 | 单通道
4 | 呼吸机 | 840、V200等 | 17 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《呼吸机校准规范 JJF1234》 3.校准参数：潮气量、压力、浓度、通气频率 4.提供下现场服务 | 护理部
5 | 医用超声源 | resona R9、voluson E10等 | 25 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用超声诊断仪超声源检定规程JJG639》 3.校准参数：超声功率、长度、声强 4.提供下现场服务 | 体检中心、超声影像科 | 按单探头
6 | 移液器 | 艾本德research plus、SOCOREX等 | 148 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《移液器检定规程 JJG 646》 3.校准参数：容量等 4.提供取送服务 | 检验科、科研实验室、制剂室
7 | 移液器（八通道） | 艾本德research plus等 | 22 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《移液器检定规程 JJG 646》 3.校准参数：容量等 4.提供取送服务 | 检验科、科研实验室
8 | 金属浴 | OSE-DB-01、DNK-M016-024、K30、TU-100等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 | 检验科、科研实验室
9 | 酶标仪 | SUNRISE、MB-580等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《酶标分析仪检定规程 JJG861》等 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务 | 检验科、科研实验室
10 | 电子天平（1） | JY2001等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电子天平检定规程JJG 1036》或《电子天平校准规范 JJF1847》 3.校准参数：质量等 4.提供下现场服务 | 检验科、科研实验室
11 | 电子天平（2） | BT-224S、BSA224S-CW等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电子天平检定规程JJG 1036》或《电子天平校准规范 JJF1847》 3.校准参数：质量等 4.提供下现场服务 | 科研实验室 | 高精度
12 | 游标卡尺 | 无 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《通用卡尺检定规程 JJG 30》 3.校准参数：长度等 4.提供取送服务 | 检验科
13 | 二氧化碳培养箱 | MCO-18AC等 | 9 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用二氧化碳培养箱 YY 1621-2018 5.1-YY 1621-2018 5.10》等 3.校准参数：浓度、温度等 3.提供下现厂服务 | 检验科、科研实验室
14 | 三气培养箱 | 维根 WCT-180T等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》等 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 | 科研实验室
15 | 恒温培养箱、生化培养箱 | DHP-9160等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 | 检验科、制剂室
16 | 便携电导仪 | FE38等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电导率仪检定规程 JJG 376》 3.校准参数：电导率等 4.提供下现场/取送服务 | 检验科、制剂室
17 | 超微量分光光度计 | NANODROP ONE | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：浓度等 4.提供下现场服务 | 科研实验室
18 | 微量分光光度计 | X-5等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：浓度等 4.提供下现场服务 | 检验科
19 | 紫外分光光度计 | 722N、P1、美普达uv-3200等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178》 3.校准参数：波长 、透射比等 4.提供下现场服务 | 科研实验室、制剂室
20 | 核酸扩增检测分析仪 | UC0108等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《快速核酸检测仪校准规范JJF(冀)200》等 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 | 检验科
21 | 普通PCR、梯度PCR等 | Gentier 96E等 | 4 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 | 检验科、科研实验室
22 | 荧光定量PCR | CFX96 Deep Well等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527》 3.校准参数：温度、速率、拷贝数等 4.提供下现场服务 | 检验科
23 | 冰箱 | 海尔HYC-940等 | 57 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 | 检验科、科研实验室、制剂室 | 单点
24 | 离心机（转速） | 中科中佳HC-2518等 | 30 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用离心机校准规范JJF2004》 3.校准参数：转速等 3.提供下现厂服务 | 检验科 | 转速
25 | 离心机（转速、温度） | 中科中佳KDC-2046等 | 25 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用离心机校准规范JJF2004》等 3.校准参数：温度、转速等 3.提供下现厂服务 | 检验科、科研实验室 | 转速、温度
26 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/600F等 | 9 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《纯水/超纯水系统监测仪表 （电导率）校准规范JJF（湘）09》等 3.校准参数：电导率等 3.提供下现厂服务 | 检验科、科研实验室
27 | 核酸蛋白分析仪 | Biophotomete plus | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务 | 科研实验室
28 | 多功能微孔板检测仪 | SpectraMax iD3 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《酶标分析仪检定规程 JJG861》 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务 | 科研实验室
29 | 压力表 | 山东淄博等 | 120 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52》等 3.校准参数：压力等 4.提供取送服务 | 检验科、制剂室、科研实验室 | 一年2次合计数
30 | 脉动真空灭菌器 | ZQS-3.0等 | 13 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范JJF2088》 3.校准参数：温度、压力、时间等 4.提供下现场服务 | 制剂室、供应室
31 | 高压灭菌器 | MOST-L等 | 17 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：检测依据应体现“蒸汽灭菌器温度、压力”等 3.校准参数：温度、压力等 4.提供下现场服务 | 制剂室、供应室、检验科、科研实验室
32 | 清洗消毒机 | Rapid-A-150等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：检测依据应体现“清洗消毒器”等 3.校准参数：时间、温度等 4.提供下现场服务 | 供应室
33 | 高效液相色谱仪 | 戴安U-3000等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《液相色谱仪检定规程 JJG705》 3.校准参数：最小检测、浓度等 4.提供下现场服务 | 制剂室
34 | 药品稳定性试验箱 | 埃开DMT150S | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 | 制剂室
35 | 酸度计 | PB-10 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《实验室 pH(酸度)计检定规程 JJG 119》 3.校准参数：酸度等 4.提供下现场服务 | 制剂室
36 | 电导率仪 | 雷磁DDSJ-308F | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电导率仪检定规程 JJG 178》 等 3.校准参数：电导等 4.提供下现场服务 | 制剂室
37 | 旋光仪 | WZZ-2 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536》 3.校准参数：旋光度等 4.提供下现场服务 | 制剂室
38 | 阿贝折射仪 | Wzs-1 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《阿贝折射仪检定规程 JJG625》 等 3.校准参数：折射率、色散等 4.提供下现场服务 | 制剂室
39 | 真空干燥箱 | 上海精宏DZF等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 | 制剂室
40 | 精密鼓风干燥箱 | STIK BAO-250 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 | 制剂室
41 | 混匀仪 | WZR-H6000 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 | 检验科
42 | 微量震荡仪 | KJ-201C | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 | 检验科
43 | 旋涡混合器 | XH-D等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 7.提供下现场服务 | 检验科

## 原始
|  | 科室 | 规格 | 地点 | 数量 | 要求
1 | 单道移液器 | 检验科 |  | 检验科 | 90 | 容量，精密度，准确性
2 | 八道移液器 | 检验科 |  | 检验科 | 20 | 容量，精密度，准确性
| 恒温金属浴 | 检验科 | OSE-DB-01 | PCR | 1 | 温控
| 恒温金属浴 | 检验科 | DNK-M016-024 | 微生物 | 1 | 温控
| 酶标仪 | 检验科 | SUNRISE | 微生物 | 1 | 吸光度,波长
| 酶标仪 | 检验科 | SUNRISE | 免疫 | 1 | 吸光度,波长
| 酶标仪 | 检验科 | MB-580 | 免疫 | 1 | 吸光度,波长
| 电子天平 | 检验科 | JY2001 | 临检 | 1 | 质量，精密度，准确性（精确0.1g）
| 电子天平 | 检验科 | JA-1203 | 遗传 | 1 | 质量，精密度，准确性（精确0.001g）
| 游标卡尺 | 检验科 | (0~150)mm | 微生物 | 1 | 长度，精密度，准确性
| 二氧化碳培养箱 | 检验科 | MCO-18AC | 遗传 | 1 | 温控，CO2浓度
| 霉菌培养箱 | 检验科 | MJ-250F-1 | 微生物 | 1 | 温控
| 二氧化碳培养箱 | 检验科 | Forma 371 | 微生物 | 1 | 温控，CO2浓度
| 恒温培养箱 | 检验科 | DHP-9160 | 微生物 | 1 | 温控
| 二氧化碳培养箱 | 检验科 | 311 | 微生物 | 1 | 温控，CO2浓度
| 生化培养箱(霉菌培养箱) | 检验科 | MJP150 | 微生物 | 1 | 温控
| 生化培养箱 | 检验科 | PSH-100 | 微生物 | 1 | 温控
| 便携电导仪 | 检验科 | FE38 | 急诊 | 1 | 电导率
| 便携电导仪 | 检验科 | FE38 | 生化 | 1 | 电导率
| 微量分光光度计 | 检验科 | X-5 | 微生物 | 1
| 核酸扩增检测分析仪 | 检验科 | UC0108 | PCR | 1 | 温控
| 核酸扩增检测分析仪 | 检验科 | UC0108 | PCR | 1 | 温控
| 全自动医用PCR分析系统 | 检验科 | Gentier 96E | PCR | 1 | 温控、荧光
| 全自动医用PCR分析系统 | 检验科 | Gentier 96E | PCR | 1 | 温控、荧光
| 实时荧光定量PCR仪 | 检验科 | ABI7500 | PCR | 1 | 温控、荧光
| 荧光定量PCR仪 | 检验科 | CFX96 Deep Well | PCR | 1 | 温控、荧光
| 荧光定量PCR仪 | 检验科 | CFX96 Deep Well | PCR | 1 | 温控、荧光
| 冰箱 | 检验科 | 海尔HYC-940等 | 检验科 | 52 | 温度
| 离心机 | 检验科 | 中科中佳HC-2518等 | 检验科 | 30 | 转速
| 离心机 | 检验科 | 中科中佳KDC-2046等 | 检验科 | 11 | 转速、温度
| 检验分析用纯水设备 | 检验科 | TCHS-10RO/600F等 | 检验科 | 6
| 分光光度计 | 科研实验室 | 722N、P1 | 科研实验室 | 2 | 吸光度等
| 酶标仪 | 科研实验室 | TECAN Sunrise、TECAN F50 | 科研实验室 | 2 | 光强、光路、吸光度等
| 恒温金属浴 | 科研实验室 | K30、OSE-DB-01、TU-100 | 科研实验室 | 3 | 温度等
| 单道移液器 | 科研实验室 | Eppendorf | 科研实验室 | 44 | 取液量等
| 八道移液器 | 科研实验室 | Eppendorf | 科研实验室 | 2 | 取液量等
| 电动单道移液器 | 科研实验室 | Eppendorf | 科研实验室 | 2 | 取液量等
| 梯度PCR | 科研实验室 | ABI Veriti、MiniAmp Plus | 科研实验室 | 2 | 激光强度、光路等
| 荧光定量PCR | 科研实验室 | Bio-rad CFX96、SLAN-96P | 科研实验室 | 2 | 激光强度、光路等
| 精密天平 | 科研实验室 | BT-224S、BSA224S-CW | 科研实验室 | 2 | 称量精度等
| 电子天平 | 科研实验室 | BSA2202S-CW | 科研实验室 | 1 | 称量精度等
| 高速冷冻离心机 | 科研实验室 | Hettich UNIVERSAL 32R | 科研实验室 | 1 | 温度、转速等
| 高速冷冻离心机 | 科研实验室 | 湘立 TGL-16 | 科研实验室 | 2 | 温度、转速等
| 高速冷冻离心机 | 科研实验室 | 湘立 Cenlee20R | 科研实验室 | 1 | 温度、转速等
| 低速冷冻离心机 | 科研实验室 | Thermo LABOFUGE 400R | 科研实验室 | 1 | 温度、转速等
| 低速冷冻离心机 | 科研实验室 | Eppendorf 5910R | 科研实验室 | 1 | 温度、转速等
| 低速冷冻离心机 | 科研实验室 | 中科中佳 LC-404R | 科研实验室 | 1 | 温度、转速等
| 低速常温离心机 | 科研实验室 | 湘仪TDZ5-WS | 科研实验室 | 1 | 转速等
| 低速常温离心机 | 科研实验室 | 中科中佳 SC-3614 | 科研实验室 | 2 | 转速等
| 低速常温离心机 | 科研实验室 | 湘立 CLT550 | 科研实验室 | 1 | 转速等
| 微型离心机 | 科研实验室 | Eppendorf minispin | 科研实验室 | 2 | 转速等
| 微型离心机 | 科研实验室 | 湘立 TG16-W | 科研实验室 | 1 | 转速等
| 二氧化碳培养箱 | 科研实验室 | PHC MCO-18AC | 科研实验室 | 1 | 温度等
| 二氧化碳培养箱 | 科研实验室 | PHCbi MCO-170AICUVDL-PC | 科研实验室 | 2 | 温度等
| 二氧化碳培养箱 | 科研实验室 | 维根 WCI-180 | 科研实验室 | 1 | 温度等
| 三气培养箱 | 科研实验室 | 维根 WCT-180T | 科研实验室 | 1 | 温度等
| B2生物安全柜 | 科研实验室 | HFsafe-1500LC | 科研实验室 | 4 | 按行业标准检测
| A2生物安全柜 | 科研实验室 | BSC-1000ⅡA2 | 科研实验室 | 1 | 按行业标准检测
| 超净工作台 | 科研实验室 | SW-CJ-2FD | 科研实验室 | 3 | 按行业标准检测
| 高压蒸汽灭菌器 | 科研实验室 | LMQ.C、MOST-L | 科研实验室 | 3 | 灭菌能力监测
| 超微量分光光度计 | 科研实验室 | NANODROP ONE | 科研实验室 | 1 | 吸光度等
| 核酸蛋白分析仪 | 科研实验室 | Biophotomete plus | 科研实验室 | 1 | 吸光度等
| 多功能微孔板检测仪 | 科研实验室 | SpectraMax iD3 | 科研实验室 | 1 | 吸光度等
| 纯水机 | 科研实验室 | ROB30 | 科研实验室 | 1 | 水质等
| 超纯水机 | 科研实验室 | Synergy UV | 科研实验室 | 1 | 水质等
| 纯水/超纯水机 | 科研实验室 | RODI-220B1 | 科研实验室 | 1 | 水质等
| -80度冰箱 | 科研实验室 | ULTS1651、DW-86L490J | 科研实验室 | 3 | 温度等
| -40度冰箱 | 科研实验室 | DW-40L348J | 科研实验室 | 1 | 温度等