## 招标清单
2025-2026年度福建中医药大学附属人民医院医疗校准设备清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 证书要求 | 技术要求 | 备注
1 | 除颤仪 | BeneHeart D3等 | 34 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《心脏除颤器校准规范JJF1149》 3.校准参数：释放能量、电压、心率、心电显示扫描速度等 4.提供下现场服务
2 | 输液泵 | SK-901EX等 | 94 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用注射泵和输液泵检测仪 JJG 1098-2014》 3.校准参数：流量、阻塞压力等 4.提供下现场服务 | 单通道
3 | 注射泵 | BeneFusino SP3DEx等 | 177 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用注射泵和输液泵检测仪 JJG 1098-2014》 3.校准参数：流量、阻塞压力等 4.提供下现场服务 | 单通道
4 | 呼吸机 | 840、V200等 | 17 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《呼吸机校准规范 JJF1234》 3.校准参数：潮气量、压力、浓度、通气频率 4.提供下现场服务
5 | 医用超声源 | resona R9、voluson E10等 | 25 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用超声诊断仪超声源检定规程JJG639》 3.校准参数：超声功率、长度、声强 4.提供下现场服务 | 按单探头
6 | 移液器 | 艾本德research plus、SOCOREX等 | 136 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《移液器检定规程 JJG 646》 3.校准参数：容量等 4.提供取送服务
7 | 移液器（八通道） | 艾本德research plus等 | 22 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《移液器检定规程 JJG 646》 3.校准参数：容量等 4.提供取送服务
8 | 金属浴 | OSE-DB-01、DNK-M016-024、K30、TU-100等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务
9 | 酶标仪 | SUNRISE、MB-580等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《酶标分析仪检定规程 JJG861》等 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务
10 | 电子天平（1） | JY2001等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电子天平检定规程JJG 1036》或《电子天平校准规范 JJF1847》 3.校准参数：质量等 4.提供下现场服务
11 | 电子天平（2） | BT-224S、BSA224S-CW等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电子天平检定规程JJG 1036》或《电子天平校准规范 JJF1847》 3.校准参数：质量等 4.提供下现场服务 | 高精度
12 | 游标卡尺 | 无 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《通用卡尺检定规程 JJG 30》 3.校准参数：长度等 4.提供取送服务
13 | 二氧化碳培养箱 | MCO-18AC等 | 9 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用二氧化碳培养箱 YY 1621-2018 5.1-YY 1621-2018 5.10》等 3.校准参数：浓度、温度等 3.提供下现厂服务
14 | 三气培养箱 | 维根 WCT-180T等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》等 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务
15 | 恒温培养箱、生化培养箱 | DHP-9160等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务
16 | 便携电导仪 | FE38等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电导率仪检定规程 JJG 376》 3.校准参数：电导率等 4.提供下现场/取送服务
17 | 超微量分光光度计 | NANODROP ONE | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：浓度等 4.提供下现场服务
18 | 微量分光光度计 | X-5等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：浓度等 4.提供下现场服务
19 | 紫外分光光度计 | 722N、P1等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178》 3.校准参数：波长 、透射比等 4.提供下现场服务
20 | 核酸扩增检测分析仪 | UC0108等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527》等 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务
21 | 普通PCR、梯度PCR等 | Gentier 96E等 | 4 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务
22 | 荧光定量PCR | CFX96 Deep Well等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527》 3.校准参数：温度、速率、拷贝数等 4.提供下现场服务
23 | 冰箱 | 海尔HYC-940等 | 57 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 | 单点
24 | 离心机（转速） | 中科中佳HC-2518等 | 30 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用离心机校准规范JJF2004》 3.校准参数：转速等 3.提供下现厂服务 | 转速
25 | 离心机（转速、温度） | 中科中佳KDC-2046等 | 25 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用离心机校准规范JJF2004》等 3.校准参数：温度、转速等 3.提供下现厂服务 | 转速、温度
26 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/600F等 | 9 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《纯水/超纯水系统监测仪表 （电导率）校准规范JJF（湘）09》等 3.校准参数：电导率等 3.提供下现厂服务
27 | 核酸蛋白分析仪 | Biophotomete plus | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务
28 | 多功能微孔板检测仪 | SpectraMax iD3 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《酶标分析仪检定规程 JJG861》 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务
29 | 压力表 | 山东淄博等 | 80 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52》等 3.校准参数：压力等 4.提供取送服务 | 一年2次合计数
30 | 脉动真空灭菌器 | ZQS-3.0等 | 10 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范JJF2088》 3.校准参数：温度、压力、时间等 4.提供下现场服务
31 | 高压灭菌器 | MOST-L等 | 15 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：检测依据应体现“蒸汽灭菌器温度、压力”等 3.校准参数：温度、压力等 4.提供下现场服务
41 | 混匀仪 | WZR-H6000 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务
42 | 微量震荡仪 | KJ-201C | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务
43 | 旋涡混合器 | XH-D等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 7.提供下现场服务
44 | 生物安全柜 | 苏净、力康等 | 30 | CNAS或CMA检测证书 | 1.出具带CNAS标志或者CMA标志的检测证书； 2.依据的标准：YY/T 1540-2017《医用II级生物安全柜核查指南》 和GB 41918-2022《生物安全柜》 3.校准参数： 外观、噪声、采样口、报警和连锁系统、风速显示、高效过滤器完整性、人员、产品和交叉污染保护等 4.提供下现场服务
45 | 洁净工作台 | 苏净、力康等 | 20 | CNAS或CMA检测证书 | 1.出具带CNAS标志或者CMA标志的检测证书； 2.依据的标准：JG/T292-2010《洁净工作台》 3.校准参数： 外观、功能、风速、风量、气流、空气洁净度、环境温度、尺度偏差、沉降菌浓度等 4.提供下现场服务
合计 |  |  | 833